## Exdia1
================Test Result================
Count | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
1 | 37001.1 | 36791.3 | 36016.2 | 41.7 | 15 | 21912 | 7019 | 5619 | 21.7486 | 3.1623 | 3.1623
2 | 36212.1 | 35793.8 | 35121.9 | 41.7 | 38 | 21912 | 7043 | 5643 | 21.6102 | 2.6458 | 2.6458
3 | 35680.1 | 35744.9 | 34709 | 41.7 | 60 | 21912 | 7054 | 5654 | 20.664 | 2.4495 | 2.4495
4 | 36018.5 | 35254.9 | 34945.7 | 41.7 | 82 | 21913 | 7046 | 5646 | 22.4054 | 2.8284 | 2.8284
5 | 36406.4 | 36187 | 35525.6 | 41.7 | 104 | 21912 | 7047 | 5647 | 22.9129 | 3.3166 | 3.3166
Mean | 36263.64 | 35954.37 | 35263.66
Std.Dev | 401.56 | 467.89 | 421.07
CV(%) | 1.11 | 1.3 | 1.19

## Exdia2
================Test Result================
Count | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
1 | 35543.9 | 35329.7 | 34020.5 | 43 | 15 | 21107 | 6944 | 4944 | 23.388 | 2.6458 | 2.6458
2 | 34617.3 | 34192.6 | 32875.7 | 43 | 40 | 21108 | 6958 | 4958 | 22.7156 | 2.6458 | 2.6458
3 | 34096.3 | 34159.4 | 32532.4 | 42.9 | 65 | 21108 | 6965 | 4965 | 21.587 | 2.8284 | 2.8284
4 | 34469.4 | 33698.6 | 32705 | 42.9 | 90 | 21108 | 6957 | 4957 | 23.516 | 2.8284 | 2.8284
5 | 34811.9 | 34640.3 | 33277.4 | 42.9 | 112 | 21108 | 6960 | 4960 | 22.4054 | 3.4641 | 3.4641
Mean | 34707.78 | 34404.12 | 33082.21
Std.Dev | 437.58 | 502.49 | 484.03
CV(%) | 1.26 | 1.46 | 1.46

## Fluoro1
================Test Result================
Count | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
1 | 35655.5 | 35763.1 | 33926.4 | 39.1 | 8 | 28139 | 8790 | 5790 | 23.3452 | 3 | 3
2 | 34762.6 | 34833.1 | 33113 | 39.1 | 26 | 28139 | 8811 | 5811 | 25.593 | 3.3166 | 3.3166
3 | 34369 | 34737.7 | 32627.9 | 39.1 | 43 | 28140 | 8821 | 5821 | 24.9399 | 3.1623 | 3.1623
4 | 34736.8 | 34214.6 | 32770.5 | 39.1 | 60 | 28139 | 8812 | 5812 | 23.7487 | 3.873 | 3.873
5 | 35130.2 | 35227.8 | 33367.1 | 39.1 | 77 | 28140 | 8812 | 5812 | 24.7386 | 3.6056 | 3.6056
Mean | 34930.82 | 34955.26 | 33160.97
Std.Dev | 397.17 | 472.19 | 421.77
CV(%) | 1.14 | 1.35 | 1.27

## Fluoro2
================Test Result================
Count | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
1 | 36073.6 | 36439.5 | 34373.4 | 40 | 8 | 24582 | 7140 | 5240 | 22.2486 | 3.7417 | 3.7417
2 | 35179.6 | 35488.7 | 33455.6 | 40 | 25 | 24582 | 7153 | 5253 | 125.793 | 17.088 | 17.088
3 | 34795.6 | 35379.8 | 33084.8 | 40 | 42 | 24582 | 7160 | 5260 | 24.6577 | 3.1623 | 3.1623
4 | 35068 | 34877.3 | 33168.7 | 40 | 59 | 24581 | 7151 | 5251 | 23.7697 | 3.4641 | 3.4641
5 | 35331.1 | 35787 | 33792.1 | 40 | 76 | 24581 | 7150 | 5250 | 21.7945 | 2.4495 | 2.4495
Mean | 35289.57 | 35594.45 | 33574.91
Std.Dev | 391.91 | 469.54 | 429
CV(%) | 1.11 | 1.32 | 1.28

## 1
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 35508 | 36584 | 35333 | 37.7 | 16 | 23432 | 6354 | 5854 | 2203.52 | 280.38 | 280.38
써스1 | 34676 | 35592 | 34414 | 37.7 | 40 | 23433 | 6323 | 5823 | 26.2298 | 3 | 3
써스2 | 34266 | 35586 | 34091 | 37.7 | 65 | 23432 | 6328 | 5828 | 29.1204 | 3.3166 | 3.3166
써스3 | 34511 | 35089 | 34131 | 37.7 | 89 | 23433 | 6324 | 5824 | 22.3383 | 3.6056 | 3.6056
써스4 | 34818 | 35967 | 34807 | 37.7 | 113 | 23432 | 6326 | 5826 | 25.865 | 3.3166 | 3.3166
Mean | 34755.2 | 35763.2 | 34554.6
Std.Dev | 468.04 | 554.49 | 520.51
CV(%) | 1.35 | 1.55 | 1.51

## 5
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 35546 | 36812 | 35545 | 40 | 15 | 28391 | 7853 | 6453 | 28.7402 | 3.7417 | 3.7417
써스1 | 34747 | 35718 | 34537 | 39.9 | 39 | 28392 | 7867 | 6467 | 43.0349 | 5 | 5
써스2 | 34323 | 35688 | 34027 | 39.9 | 63 | 28392 | 7878 | 6478 | 28.1957 | 3 | 3
써스3 | 34578 | 35237 | 34189 | 39.8 | 87 | 28391 | 7868 | 6468 | 28.2843 | 3.1623 | 3.1623
써스4 | 34864 | 36097 | 34805 | 39.8 | 111 | 28391 | 7871 | 6471 | 26.2679 | 3 | 3
Mean | 34811.4 | 35909.6 | 34619.6
Std.Dev | 457.9 | 589 | 598.77
CV(%) | 1.32 | 1.64 | 1.73

## 7
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 35858 | 37074 | 35423 | 37.6 | 15 | 22765 | 6582 | 5582 | 25.4362 | 3.3166 | 3.3166
써스1 | 35012 | 36212 | 34746 | 37.6 | 42 | 22764 | 6591 | 5591 | 27.5318 | 3.4641 | 3.4641
써스2 | 34484 | 36011 | 34277 | 37.7 | 69 | 22765 | 6600 | 5600 | 24.1868 | 3.7417 | 3.7417
써스3 | 34915 | 35779 | 34505 | 37.6 | 97 | 22765 | 6589 | 5589 | 22.0907 | 2.2361 | 2.2361
써스4 | 35278 | 36576 | 35009 | 37.7 | 123 | 22768 | 6632 | 5632 | 1865.15 | 242.677 | 242.677
Mean | 35109.2 | 36329.6 | 34791.4
Std.Dev | 506.82 | 508.46 | 446.07
CV(%) | 1.44 | 1.4 | 1.28

## 8
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 34117 | 35153 | 34063 | 39.6 | 14 | 22372 | 6408 | 5208 | 2106.03 | 266.199 | 266.199
써스1 | 33396 | 34237 | 33336 | 39.6 | 38 | 22367 | 6386 | 5186 | 171.639 | 21.6102 | 21.6102
써스2 | 32962 | 34157 | 32847 | 39.5 | 62 | 22367 | 6392 | 5192 | 26.8701 | 3.873 | 3.873
써스3 | 33327 | 33747 | 33034 | 39.5 | 86 | 22367 | 6383 | 5183 | 135.776 | 17.1756 | 17.1756
써스4 | 33571 | 34548 | 33598 | 39.4 | 110 | 22367 | 6386 | 5186 | 28.5657 | 3.6056 | 3.6056
Mean | 33474 | 34368 | 33375.2
Std.Dev | 422.12 | 523.65 | 479.73
CV(%) | 1.26 | 1.52 | 1.44

## 10
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 35063 | 36332 | 34816 | 37.5 | 15 | 23028 | 6179 | 5679 | 22.6274 | 2.8284 | 2.8284
써스1 | 34488 | 35529 | 34061 | 37.5 | 42 | 23028 | 6185 | 5685 | 24.8797 | 3.6056 | 3.6056
써스2 | 33748 | 35425 | 33682 | 37.4 | 69 | 23029 | 6194 | 5694 | 22.1585 | 2.6458 | 2.6458
써스3 | 34220 | 34903 | 33844 | 37.4 | 97 | 23029 | 6186 | 5686 | 22.2036 | 3.1623 | 3.1623
써스4 | 34399 | 35769 | 34396 | 37.3 | 123 | 23028 | 6189 | 5689 | 21.8632 | 2.8284 | 2.8284
Mean | 34383 | 35591.2 | 34159.4
Std.Dev | 475.45 | 520.61 | 453.91
CV(%) | 1.38 | 1.46 | 1.33

## 11
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 35865 | 37012 | 35732 | 37.3 | 15 | 22712 | 6035 | 5335 | 26.6458 | 3.6056 | 3.6056
써스1 | 34833 | 35835 | 34719 | 37.2 | 39 | 22711 | 6047 | 5347 | 25.02 | 3 | 3
써스2 | 34463 | 35793 | 34285 | 37.2 | 63 | 22712 | 6054 | 5354 | 24.7588 | 2.4495 | 2.4495
써스3 | 34682 | 35256 | 34415 | 37.2 | 87 | 22711 | 6048 | 5348 | 26.8887 | 3.3166 | 3.3166
써스4 | 34981 | 36203 | 35089 | 37.2 | 111 | 22711 | 6048 | 5348 | 28.2312 | 3 | 3
Mean | 34964.2 | 36019.4 | 34847.4
Std.Dev | 538.32 | 649.55 | 583.47
CV(%) | 1.54 | 1.8 | 1.67

## 15
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 36231 | 37335 | 35975 | 37.7 | 16 | 23664 | 6631 | 5731 | 25.9037 | 3.873 | 3.873
써스1 | 35550 | 36495 | 35018 | 37.6 | 43 | 23664 | 6641 | 5741 | 25.923 | 3.3166 | 3.3166
써스2 | 35087 | 36357 | 34696 | 37.6 | 70 | 23664 | 6649 | 5749 | 59.5819 | 7.9372 | 7.9372
써스3 | 35243 | 35829 | 34829 | 37.5 | 97 | 23664 | 6641 | 5741 | 24.6171 | 3.1623 | 3.1623
써스4 | 35564 | 36670 | 35280 | 37.5 | 124 | 23665 | 6644 | 5744 | 23.8537 | 3.7417 | 3.7417
Mean | 35534.4 | 36536.8 | 35159.4
Std.Dev | 439.26 | 545.39 | 505.95
CV(%) | 1.24 | 1.49 | 1.44

## 17
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 35566 | 36285 | 35218 | 37.6 | 16 | 25410 | 7159 | 6159 | 21.6333 | 2.8284 | 2.8284
써스1 | 34971 | 35552 | 34760 | 37.6 | 40 | 25410 | 7170 | 6170 | 20.3961 | 2.2361 | 2.2361
써스2 | 34379 | 35332 | 34097 | 37.6 | 64 | 25410 | 7180 | 6180 | 22.3383 | 2.8284 | 2.8284
써스3 | 34724 | 34886 | 34230 | 37.6 | 88 | 25411 | 7171 | 6171 | 22.5389 | 2.6458 | 2.6458
써스4 | 35014 | 35866 | 34855 | 37.6 | 112 | 25411 | 7174 | 6174 | 21.587 | 2.2361 | 2.2361
Mean | 34930.4 | 35583.6 | 34631.6
Std.Dev | 435.8 | 529.54 | 462.79
CV(%) | 1.25 | 1.49 | 1.34

## 19
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 36385 | 37192 | 36148 | 37.6 | 16 | 35714 | 10083 | 8883 | 25.7488 | 4 | 4
써스1 | 35519 | 36278 | 35500 | 37.6 | 43 | 35713 | 10095 | 8895 | 23.3452 | 3.1623 | 3.1623
써스2 | 35070 | 36238 | 34930 | 37.6 | 71 | 35713 | 10105 | 8905 | 130.66 | 17.2627 | 17.2627
써스3 | 35272 | 35583 | 34957 | 37.6 | 100 | 35713 | 10100 | 8900 | 27.1846 | 3.873 | 3.873
써스4 | 35545 | 36533 | 35617 | 37.5 | 128 | 35714 | 10102 | 8902 | 28.2489 | 4.4721 | 4.4721
Mean | 35557.8 | 36364.2 | 35430.4
Std.Dev | 501.4 | 580.38 | 507.26
CV(%) | 1.41 | 1.6 | 1.43

## 20
================Test Result================
Cassette | Param1 | Param2 | Param3 | Temp | Elapsed | ADC | LDAC | RDAC | ADCSD | LDACSD | RDACSD
NTF-G001 | 35139 | 36051 | 35053 | 39.6 | 15 | 23122 | 6285 | 5885 | 67.9412 | 9.3274 | 9.3274
써스1 | 34338 | 35124 | 34266 | 39.6 | 50 | 23122 | 6294 | 5894 | 27.0185 | 3.4641 | 3.4641
써스2 | 33855 | 35123 | 33815 | 39.5 | 84 | 23122 | 6301 | 5901 | 26.4575 | 3.1623 | 3.1623
써스3 | 34156 | 34562 | 33968 | 39.4 | 118 | 23121 | 6294 | 5894 | 24.3105 | 2.8284 | 2.8284
써스4 | 34511 | 35495 | 34610 | 39.4 | 151 | 23122 | 6294 | 5894 | 27.2213 | 3.4641 | 3.4641
Mean | 34399 | 35270.8 | 34341.6
Std.Dev | 479.06 | 548.71 | 500
CV(%) | 1.39 | 1.56 | 1.46

## description
김수홍 상무님 요청으로 측정한 데이터 입니다.
Glass Cassette 5종을 사용했으며 아래와 같습니다.
Cassette
NTF-G001
써스1
써스2
써스3
써스4

## Sheet1
|  |  |  | average |  |  | sd |  |  | cv
NTF-G001 | 35508 | 36584 | 35333 | 35652.4 | 36697.1 | 35440.1 | 686.3864 | 654.1616 | 643.909 | 1.925% | 1.783% | 1.817%
써스1 | 34676 | 35592 | 34414 | 34871.1 | 35772.6 | 34659.1 | 641.8626 | 643.8906 | 645.2954 | 1.841% | 1.8% | 1.862%
써스2 | 34266 | 35586 | 34091 | 34385.2 | 35682.5 | 34186.2 | 657.9326 | 642.727 | 621.3263 | 1.913% | 1.801% | 1.817%
써스3 | 34511 | 35089 | 34131 | 34674.4 | 35189.2 | 34309.1 | 592.1639 | 609.0004 | 582.5266 | 1.708% | 1.731% | 1.698%
써스4 | 34818 | 35967 | 34807 | 34957.9 | 36076.2 | 34907.3 | 617.0832 | 625.5769 | 595.2185 | 1.765% | 1.734% | 1.705%
NTF-G001 | 35546 | 36812 | 35545
써스1 | 34747 | 35718 | 34537
써스2 | 34323 | 35688 | 34027
써스3 | 34578 | 35237 | 34189
써스4 | 34864 | 36097 | 34805
NTF-G001 | 35858 | 37074 | 35423
써스1 | 35012 | 36212 | 34746
써스2 | 34484 | 36011 | 34277
써스3 | 34915 | 35779 | 34505
써스4 | 35278 | 36576 | 35009
NTF-G001 | 34117 | 35153 | 34063
써스1 | 33396 | 34237 | 33336
써스2 | 32962 | 34157 | 32847
써스3 | 33327 | 33747 | 33034
써스4 | 33571 | 34548 | 33598
NTF-G001 | 35063 | 36332 | 34816
써스1 | 34488 | 35529 | 34061
써스2 | 33748 | 35425 | 33682
써스3 | 34220 | 34903 | 33844
써스4 | 34399 | 35769 | 34396
NTF-G001 | 35865 | 37012 | 35732
써스1 | 34833 | 35835 | 34719
써스2 | 34463 | 35793 | 34285
써스3 | 34682 | 35256 | 34415
써스4 | 34981 | 36203 | 35089
NTF-G001 | 36231 | 37335 | 35975
써스1 | 35550 | 36495 | 35018
써스2 | 35087 | 36357 | 34696
써스3 | 35243 | 35829 | 34829
써스4 | 35564 | 36670 | 35280
NTF-G001 | 35566 | 36285 | 35218
써스1 | 34971 | 35552 | 34760
써스2 | 34379 | 35332 | 34097
써스3 | 34724 | 34886 | 34230
써스4 | 35014 | 35866 | 34855
NTF-G001 | 36385 | 37192 | 36148
써스1 | 35519 | 36278 | 35500
써스2 | 35070 | 36238 | 34930
써스3 | 35272 | 35583 | 34957
써스4 | 35545 | 36533 | 35617
NTF-G001 | 36385 | 37192 | 36148
써스1 | 35519 | 36278 | 35500
써스2 | 35070 | 36238 | 34930
써스3 | 35272 | 35583 | 34957
써스4 | 35545 | 36533 | 35617